产品概述

雷达液位计天线发射及窄的微波脉冲，这个脉冲以光速在空间传播，遇到被测介质表面，其部分能量被反射回来，被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高，发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小（纳秒量级）很难确认，90X系列26G雷达液位计采用一种特殊的解调技术，可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔，从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。

A   量程设定

B   低位调整

C   高位调整

D   盲区范围

测量的基准面是：螺纹底面或法兰的密封面

注：使用雷达物位计时，务必保证最高料位不能进入测量盲区（图中D所示区域）。

水利行业应用特点：

行业推荐的雷达液位计采用了26GHz的发射频率，因而具有：

- 波束角小，能量集中，具有更强抗干扰能力，大大提高了测量精度和可靠性

- 天线尺寸小，便于安装和加防尘罩等天线防护装置

- 重量轻约1KG，便于安装

- 测量范围最高可达70米，覆盖大型水库等水位测量

- 多种输出电路接口与采集系统配合

- 采用脉冲工作方式，雷达液位计发射功率极低，对人体及环境均无伤害

- 仪表介绍

908

应        用：     河道、湖泊、浅滩

测量范围：     30米

过程连接：      螺纹G1½ʺ A / 支架/法兰

过程温度：      -40～100℃

过程压力：	      常压

精        度：	      ±3mm

频率范围：	      26GHz

防护等级：	      IP67 / IP65

供电电源：      DC（6—24V）/四线

信号输出：	      RS485/Modbus 协议

现场显示：      可选

外       壳：       铝/塑料

909

应         用：      河道、湖泊、浅滩

测量范围：      70米

过程连接：      螺纹G1½ʺ A / 支架/法兰

过程温度：      -40～100℃

过程压力：      常压

精         度：      ±3mm

频率范围：       26GHz

防护等级：       IP67 / IP65

供电电源：      DC（6—24V）/四线

信号输出：       RS485/Modbus 协议

现场显示：      可选

外        壳：       铝/塑料

- 安 装

- 安装前的准备

请注意以下事项，以确保仪表能正确安装：

请预留足够的安装空间。

请避免强烈震动的安装场合。

- 图示说明及安装位置

雷达及支架安装示意图（一）

注：雷达天线发射微波脉冲时，都有一定发射角。从天线下缘到被测介质表面之间，及发射微波波束所辐射的区域内不得有障碍物。

雷达及支架安装示意图（二）

- 电气连接

供电电压

RS485/Modbus                                   供电电源和Modbus信号线分开各自分别使用一根屏蔽电缆线，具体供电电压范围参见技术数据。

连接方式

RS485/Modbus接线图如下：

安全指导

请遵守当地电气安装规程的要求！

请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。

请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。

防护等级

本仪表完全满足防护等级IP66/67的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：

如何确保安装满足IP67的要求：

请确保密封头未受损。

请确保电缆未受损。

请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。

在进入电气接口前，将电缆向下弯曲，以确保水不会流入壳体，见①

请拧紧电缆密封头，见②

请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见③

- 仪表调试

三种调试方法：          显示/按键

上位机调试

HART手持编程器

显示/按键

通过显示屏幕上的4个按键对仪表进行调试。调试菜单的语言可选。调试后，一般就只用于显示，透过玻璃视窗可以非常清楚地读出测量值。

- 液晶显示

- 按键

- 结构尺寸

单位： mm

表壳尺寸：

外观尺寸：

908

909

法兰选型：

- 技术参数

外 壳 外壳和外壳盖之间的密封 硅橡胶 外壳视窗 聚碳酸酯 接地端子 不锈钢

供电电压 四线制 标准型 (6～24) V DC 功耗 max 12mA 允许纹波 - <100Hz Uss<lV - (100～100K) Hz Uss<l0mV

电缆参数 电缆入口／插头 M20xl.5电缆入口 接线端子 导线横截面1.0mm²

输出参数 输出信号 RS485 通讯协议 Modbus 分辨率 1. 6u A 故障信号 电流输出不变； 20. 5mA 22mA； 3.9mA 积分时间 (0～50)s，可调

盲区 天线末端

最大测量距离 908 30米 909 70米

微波频率 26GHz

通讯接口 Modbus 通讯协议

测量间隔 大约1秒（取决于参数设置）

调整时间 大约1秒（取决于参数设置）

显示分辨率 1mm

工作存储及运输温度 (-40～100) ℃

过程温度（天线部分的温度） (-40～250)℃

压力 Max. 4MPa

耐震 机械震动 l0m/s² , (10～150)Hz

- 仪表线性

908

发射角                            取决于天线尺寸

-￠76mm                          12°

-￠96mm                           8°

-￠121mm                         6°

精度                              见下图

909

发射角                            取决于天线尺寸

-￠76mm                          12°

-￠96mm                           8°

-￠121mm                         6°

精度                              见下图

- 仪表选型表

型号： 908

许可证

P    标准型（非防爆）

过程连接／材料

G   螺纹 G1½″ A /不锈钢 304

N   垂直支架

M  龙门支架

Y    特殊定制

天线型式／材料

A   喇叭天线 Φ76mm/不锈钢 304

B   喇叭天线 Φ96mm/不锈钢 304

Y   特殊定制

密封/ 过程温度

V   普通密封/（-40~150） ℃

电子单元

V    RS485/Modbus/ 四线制

外壳/防护等级

L   铝/IP67

G   塑料 /IP65

电缆进线

M      M20 x l. 5

N       ½″  NPT

现场显示/编程

A     带

X      不带

型号： 909

许可证

P    标准型（非防爆）

过程连接／材料

G   螺纹 G1½″ A /不锈钢 304

N   垂直支架

M  龙门支架

Y    特殊定制

天线型式／材料

A   喇叭天线 Φ96mm/不锈钢 304

B   喇叭天线 Φ121mm/不锈钢 304

Y   特殊定制

密封/ 过程温度

V   普通密封/（-40~150） ℃

电子单元

V    RS485/Modbus/ 四线制

外壳/防护等级

L   铝/IP67

G   塑料 /IP65

电缆进线

M      M20 x l. 5

N       ½″  NPT

现场显示/编程

A     带

X      不带

# Text boxes

26GHz雷达水位计

型号：908/909